比选采购需求书

一、手持式核素识别

（说明：以下性能参数，带星号★标记的为废标参数，供应商必须实质性相应）

1.用途：用于环境剂量当量探测和放射源定位，以及对绝大多数天然及人工放射性核素进行甄别。

2.系统配置要求

2.1.手持式核素识别仪主机，1台；

2.2.数据线，1根；

2.3.充电器，1个；

2.4.便携箱，1个；

3.技术性能指标

3.1.★探测器类型：主探测器为溴化镧闪烁体探测器，副探测器带能量补偿GM探测器

3.2.溴化镧闪烁体探测器尺寸：不小于1.5英寸

3.3.剂量率范围：100nSv/h~30mSv/h

3.4.能量响应范围：30KeV~3MeV(γ射线）

3.5.能量分辨率：≤3.5%(对Cs-137)（提供第三方权威机构检测报告）

3.6.识别确信度：70%~100%

3.7.★仪器会显示根据“量程”自动切换探头，并对探头进行断电保护

3.8.系统谱线道值：1024道

3.9.存储能力：内置≥8G大容量存储卡

3.10.具有电池电量监测，阈值报警功能

3.11.电源：自带锂离子充电电池组（配充电器）

3.12.对Cs-137的活度响应(R)为：0.16(x103)s-1Bq-1，活度响应的非线性(L)为：≤12%；重复性≤8%，(Cs-137的活度响应是在探测器中心与参考源间距15cm处测得)（提供第三方权威机构检测报告）  3.13.对于单一放射源，如Am-241、Cs-137、Co-60等仪器距5mm钢板屏蔽30cm处60秒内核素识别率100%（提供第三方权威机构检测报告）

3.14.周围剂量当量率响应在20mSv/h剂量下，校准因子≤1.5（提供第三方权威机构检测报告）；

3.15.设备具有一次性识别5种及以上混合核素场的能力（提供第三方权威机构检测报告）

3.16.工作时间：>10小时

3.17.尺寸：≤250mm×140mm×120mm（长×宽×高)

3.18.重量：≤2kg

3.19.工作温度：-20℃~50℃

3.20.工作湿度：≤90%（35℃）

3.21.储存温度：-50℃~+70℃

3.22.配备USB接口

3.23.★设备具有寻源模式：寻源模式界面上可同时显示探测器当前CPS曲线图，同时有蜂鸣器的声响，随着CPS越高，蜂鸣器响声间隔越短。同时当剂量率大于预警剂量率时，指示灯光会闪烁（现场验证）

3.24.在能谱测量时，界面上可显示详细的谱线数据、道址/计数、能量、剂量率、测量时间、剂量、CPS、日期、时间、电量等信息（现场验证）

3.25.★能谱测量完成后，界面上可显示测得的核素名称、类型、置信度、实际个数、识别个数等信息（现场验证）

3.26.可在核素识别仪主机上直接读取已保存的谱线数据（提供实物照片或截图，以证明功能的完整性）

3.27.仪器需符合《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》标准，可通过静电放电抗扰度试验，提供权威机构出具的检测报告证明复印件

3.28.仪器需符合《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》标准，可通过射频电磁场辐射抗扰度试验，提供权威机构出具的检测报告证明复印件

4.技术文件

4.1.产品及其附件的装箱清单

4.2.产品出厂质量合格检定证明文件

4.3.用户手册。

4.4.法定检定报告

5.技术服务

5.1.保修

要求由仪器制造厂提供至少一年免费保修服务，终生维修。

5.2.培训

为用户提供不低于1人1天有关仪器基本原理，仪器操作、设备维护、设备维修以及数据处理等方面的专业培训。

6.包装

6.1.外表面应有产品标志，包括制造厂名、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号，包装必须经过减震处理，包装箱上应有“精密仪器”、“小心轻放”和防潮等标记。

二、生物因子快速检测箱

1、用途：可以对A型肉毒素、炭疽、鼠疫等12种及以上生物战剂进行快速侦检。

2、检测种类要求：包括炭疽杆菌、鼠疫菌、土拉热菌、布鲁氏菌、鼻疽菌、类鼻疽菌、A型肉毒毒素、B型金黄色葡萄球菌肠毒素抗原检测；炭疽抗体、鼠疫抗体、土拉热抗体、布鲁氏菌病抗体、鼻疽抗体、类鼻疽抗体抗体检测等。

3、配置12种及以上抗原抗体胶体金检测试剂，10T/种；采样、制样等配件。

4、配套有采样、制样等检测所需的配套实验用品。

5、主要配置包含：抗原检测试剂、抗体检测试剂、检测管、采样包等。